Система добровольной сертификации

«Интерсерт»

№ РОСС RU.З2438.04РСТ0

Аттестат аккредитации РОСС RU. З2438.04 РСТ0.002

**Испытательная лаборатория «НИИСЕРТ»**

в составе Общества с ограниченной ответственностью «НИИСЕРТ» (ОГРН 1207700165452, ИНН

9724011998, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 35 стр. 1, эт/ч.ком 4/69)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2022-NSP-04-1247

от 15.04.2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество страниц** | 3 | |
| **Цель испытаний** | Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ 19126-2007 | |
| **Наименование и адрес заявителя** | Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8  строение 1, этаж 4, офис 422 | |
| **Наименование и адрес изготовителя** | Место жительства: 454003, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н. дом 10,  Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454128, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Университетская Набережная, дом 105, офис 324 | |
| **Стандарт** | ГОСТ 19126-2007 | |
| **Метод отбора образцов** | ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия" | |
| **КОД ТН ВЭД ЕАЭС** | 9018908409 | |
| **Тип объекта испытаний** | Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные: массажер логопедический, торговая марка: «Логопед и Я» | |
| **Дата отбора образцов** | 28.03.2022 | |
| **Дата получения образцов** | 30.03.2022 | |
| **Сроки испытаний** | 30.03.2022-15.04.2022 | |
| **Климатические условия** | | |
| **Параметры** | **Заданные** | **При испытании** |
| **Температура воздуха** | (25±10) °С | (22-23) °С |
| **Относительная влажность** | (45 – 80) % | (54-72) % |
| **Атмосферное давление** | (84,0 – 106,7) кПа | (96,9-101,1) кПа |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

**(на представленный образец)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **испытаний или**  **проверок** | **Разделы и номера пунктов** | **Требования /испытания** | **Результаты/ замечания** | **Заключение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Основные параметры и характеристики | Раздел 5  ГОСТ 19126-2007 | Размер, мм | Насадка -80мм; ручка-110мм, общая длина инструмента 180мм.  Диаметр ручки -12мм |  |
| На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки, полировки и следов смазки). |  | Соотв. |
| Инструменты должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |  | Соотв. |

**Заключение:** Представленный на испытания образец Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные: массажер логопедический, торговая марка: «Логопед и Я» соответствует требованиям ГОСТ 19126-2007.

Ответственный за проведение испытаний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозов М.Г.

Окончание протокола испытаний